Kraków dnia: 22.07.2021

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/28/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wyposażenia mobilnego medycznego i technicznego dla potrzeb Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych szpitala” – znak sprawy ZP/28/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 3 - Procesor tkankowy: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia, którego retorta znajduje się na wysokości około 120 cm, a więc urządzenie samo w sobie nie przekracza wymaganych wymiarów, natomiast ekran na ruchomym ramieniu, który można ustawić wedle własnego uznania znajduje się wyżej, przez co urządzenie określane jest wysokością 1550 mm? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozycja 12, 13 i 14 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z podziałem wsadu na 1/3, 2/3 i 3/3 koszyki? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozycja 22 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia z łatwo dostępnymi i łatwymi do czyszczenia łaźniami parafinowymi, bez możliwości ich wyciągnięcia? Łaźnie posiadają zaokrąglone ścianki, przez co nie ma trudnodostępnych miejsc, a specjalny filtr na ewentualne nieczystości stałe znajduje się w miejscu, w którym można go łatwo wyciągnąć i wyczyścić. Cała łaźnia natomiast pozostaje bezproblemowa do czyszczenia. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozycja 23 Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie urządzenia, które ze względu na bardzo szybkie rozpuszczanie parafiny oraz łatwy dostęp łaźni parafinowych z zewnątrz urządzenia, nie posiada niepotrzebnego w tym systemie buforowego pojemnika na parafinę? Ponadto system kontroli zużycia parafiny procesora został zaprojektowany w taki sposób aby wymiana parafiny nie następowała w całości w tym samym dniu a samo rozpuszczenie zachodzi w niecałe 8 h ze względu na unikalną strukturę łaźni. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozycja 37 Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie procesora tkankowego, który nie posiada folderu ulubionych protokołów ale zamiast tego ustawia je w kolejności wg najczęściej i najchętniej używanych, przez co protokoły ustawione są zgodnie z tymi, które są najważniejsze w zakładzie patologii nawet jeśli użytkownik nie pamięta o ustawieniu ulubionego programu? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozycja 38 Czy zamawiający wymaga także aby system oprócz informacji dotyczących odpowiedniego działania potrafił sam sprawdzić wszystkie części mechaniczne aby zapobiegać problemom przed podjęciem procesu przepajania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozycja 42 Czy zamawiający wymaga także aby ewentualne problemy czy naprawy związane z oprogramowaniem, które jest najczęstszą przyczyną powstawania błędów, mogły być wykonane zdalnie? Taki system pozwala na serwis urządzenia nawet w kilka minut przez dystrybutora lub nawet samego producenta w porównaniu do serwisu niektórych niezwykle znanych i popularnych marek na rynku, na których serwis czeka się nawet kilka tygodni. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Wojciech Grzyb