Kraków dnia: 22.07.2021

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/28/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 8

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup wyposażenia mobilnego medycznego i technicznego dla potrzeb Patomorfologii, Prosektorium i pomieszczeń magazynowych szpitala” – znak sprawy ZP/28/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 5 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o całkowitych wymiarach: długość 1570 mm, głębokość 790 mm Odpowiedź: Odpowiedź: Oferowane urządzenie musi się zmieścić na blacie o wymiarach 1800 x 750 mm. Pytanie nr 2 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 7 Punkt 7. Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego wbudowane zabezpieczenie antyprzepięciowe (UPS) z funkcją systemu awaryjnego zasilania. Moc UPS w każdym z urządzeń pozwalająca na zakończenie rozpoczętych procedur. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 9,10 Prosimy o dopuszczenie urządzenia do barwienia histologicznego i cytologicznego sterowanego mikroprocesorowo z kolorowym ekranem dotykowym, jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 4 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 13 Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego 6 stacji płuczących w których przepływ wody załączany jest tylko w momencie kiedy znajduję się koszyk ze szkiełkami, a strumień przepływu jest stały, jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 16 Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego stacje grzewcze ze stałą temperaturą grzania zwalidowaną przez producenta barwiarki względem procesu barwienia, jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 6 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 19 Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego zintegrowany dotykowy, łatwy w obsłudze panel sterowania z możliwością wprowadzenia i zapamiętania 50 programów każdy po 50 kroków w których można nastawić czas barwienia preparatów w poszczególnych odczynnikach, odczynnik oraz agitację Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 22 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością regulacji czasu inkubacji w zakresie od 1sekundy do 59 minut i 59 sekund Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 8 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 23 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z funkcją agitacji bez regulacji częstotliwości. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 9 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 24 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z automatyczną funkcją ociekania w celu zapobiegania mieszania się odczynników Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 10 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 27 Ze względu na brak podania czasów oraz kroków barwienia dla "szybkich programów H&E" prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego przepustowość do 400 szkiełek na godzinę w zależności od wybranych protokołów Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 11 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 28 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z manualnym systemem wydłużania czasu barwienia dla wszystkich odczynników z osobna. Rozwiązanie takie jest równoważne do opisanego i pozwala na pełne wykorzystanie barwników Odpowiedź: Parametr punktowany, nie wymagany. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Pytanie nr 12 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 32,33 "Interfejs sieciowy (Ethernet) - możliwość pełnej współpracy z systemem zarządzania laboratorium , Możliwość zdalnego sprawdzenia statusu urządzenia poprzez opcjonalną aplikację dla urządzeń mobilnych" - Prosimy o odstąpienie od wymogów w punktach 32 i 33 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez interfejsu sieciowego (Ethernet) – poz. 32. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w poz. 33 gdyż jest to parametr punktowany, nie wymagany. Pytanie nr 13 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 38 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wydajności około 250 szkiełek na godzinę Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 14 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 42 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością precyzyjnej korekcji ścieżki medium w osi X. W nowszych typach urządzeń dodatkowa korekcja w osi Y nie jest potrzebna. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 15 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 45 Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia dokonującego detekcji uszkodzonych szkiełek za pomocą układu mechanicznego, optycznego i elektronicznego. Jest to parametr lepszy od opisanego ponieważ detekcja odbywa się za pomocą kilku niezależnych systemów, minimalizuje to awaryjność urządzenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 16 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 46 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem alarmującym w przypadku braku szkiełek nakrywkowych. Jest to rozwiązanie równorzędne z wymaganym w SIWZ ponieważ uniemożliwia powstanie przestojów podczas pracy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 17 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 49 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością stosowania szkiełek nakrywkowych różnych rozmiarów w zakresie 24mm x 40 - 55 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 18 PAKIET 1 Barwiarka i nakrywarka, poz. 52,53,55 Punkt 52,53,55 Prosimy o odstąpienie od niniejszego wymogu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie bez interfejsu sieciowego (Ethernet) – poz. 52 oraz bez możliwości ograniczenia dostępu do urządzenia poprzez zdefiniowanie użytkowników o różnym poziomie dostępu – poz. 55. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w poz. 53 gdyż jest to parametr punktowany, nie wymagany. Pytanie nr 19 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 5 Prosimy o dopuszczenie procesora tkankowego z wbudowanym systemem UPS, jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ ponieważ wbudowany zasilacz jest integralną częścią urządzenia zatem oznacza pełną walidację urządzenia z zabezpieczeniem antyprzepięciowym wykonane przez producenta na etapie produkcji urządzenia. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 20 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 9 Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym niebezpieczne opary odczynników są w sposób ciągły odprowadzane z szafki na odczynniki oraz z komory reakcyjnej w momencie jej otwarcia w celu włożenia lub wyjęcia koszyków. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego, ponieważ pozwala na efektywną ochronę użytkownika podczas pracy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 21 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 12,13,14 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z możliwością pracy z wypełnieniem jednego poziomu koszyka - 74 kaset jednorazowo, dwoma poziomami to jest 148 kaset jednorazowo, 3 poziomami to jest 222 kaset jednorazowo, lub w dowolnej ilości kaset od 1 do 300 w koszyku o luźnym ułożeniu. Urządzenie pozwala jednocześnie na 3 poziomy wypełnienia komory. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ, ponieważ pozwala na lepsze zarządzenie procesem przeprowadzania materiału. Urządzenie wyposażone w kosz do luźnego układania kasetek oraz kosze podzielone na sekcje. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 22 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 17 Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym znajduje się 9 wbudowanych na stałe butli odczynnikowych, plus 5 butli na odczynniki. Pojemniki na odczynniki w szafce umożliwiają wstawienie ogólnodostępnych kanistrów z odczynnikami o pojemności 5L każdy. Jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, ponieważ pozwala na korzystanie z ogólnodostępnych odczynników konfekcjonowanych po 5L i nie wymaga dodatkowego przelewania odczynników do mniejszych pojemników, co wydłuża czas napełniania procesora oraz naraża użytkownika na kontakt z substancjami chemicznymi. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 23 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 19 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia nie posiadającego butli na kondensat. Pragniemy zaznaczyć iż nie ma potrzeby stosowania butli przy rutynowej pracy w nowoczesnych procesorach ciśnieniowo-próżniowych Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 24 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 21 Ze względów kwestii bezpieczeństwa użytkownika, to jest minimalizacja narażania użytkownika na formalinę (klasyfikacja formaliny - odczynnik o działaniu rakotwórczym (kategoria 1 B) i działaniu mutagennym (kategoria 2) zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. Wnosimy do Zamawiającego o zmianę opisu przedmiotu zamówienia poprzez wymóg stosowania wymiennych butelek odczynnikowych o pojemności zgodnej z odczynnikami dostępnymi na rynku - to jest np. 1 lub 5L co wykluczy potrzebę przelewania odczynników działających szkodliwie na organizm ludzki takich jak formalina czy ksylen. Użytkownik korzystając z takiego rozwiązania podstawia gotowy odczynnik który zaciągany jest automatycznie do procesora. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla użytkowników. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający wymaga urządzeń, które zostały dopuszczone do sprzedaży i posiadają odpowiednie certyfikaty. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych wymagań w zakresie pojemności dostępnych butelek. Dopuszcza się stosowanie wymiennych butelek odczynnikowych o pojemności 1 lub 5 l. Pytanie nr 25 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 22 Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 1 stację na zużytą parafinę o pojemności około 5 litrów, z automatyczną funkcją uzupełniania parafiny w trakcie trwania procesu oraz z automatyczną wymianą najbrudniejszej parafiny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 26 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 23 Prosimy o dopuszczenie urządzenia o parametrach lepszych w postaci procesora nie wymagającego stosowania dodatkowych pojemników buforowych. Rozwiązanie posiada automatyczną funkcję uzupełniania parafiny w trakcie trwania procesu Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 27 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 24 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia z zakresem nastawiania temperatury w łaźniach od 45°C - 65°C. Pragniemy zaznaczyć iż najczęściej stosowana w histopatologii jest parafina o temperaturze topnienia 56-58°C i parametr który proponujemy jest wystarczający do rutynowej pracy. Ponadto jest to rozwiązanie bezpieczniejsze dla przeprowadzanej tkanki, ponieważ uniemożliwia kontakt zbyt gorącego odczynnika z materiałem Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 28 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 26 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z pojemnikami na zużytą parafinę, jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ ponieważ cała zużyta parafina zostaje zlana od odpowiedniego, dedykowanego pojemnika co ułatwia zarówno konserwację urządzenia jak również jest bezpieczniejsze dla samego użytkownika. Proponowane urządzenie posiada system w pełni uniemożliwiający rozlanie gorącej parafiny do urządzenia. Jest to parametr lepszy, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo pracy użytkownika i wyklucza możliwość usterek technicznych wynikających z kontaktu parafiny z elementami urządzenia Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 29 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 27 Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w punkcie 27 z "rozpuszczalniki" na "odczynniki rutynowo stosowane w procesie histopatologicznym takie jak: ksylen, alkohol, formalina, parafina" lub o doprecyzowanie jakie rozpuszczalniki zamawiający ma na myśli. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu. Pytanie nr 30 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 30 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z dostępnością minimum trzech preinstalowanych edytowalnych programów, w tym minimum 1 program czyszczenia, minimum 1 program na noc i minimum 1 program do biopsji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 31 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 31 Prosimy o dopuszczenie urządzenia, w którym każdy program z 8 programów użytkownika składa się z 14 kroków w tym 3 parafinowych (konfiguracja parametrów takich jak: temperatura, czas, odczynnik, ciśnienie/próżnia) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 32 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 32 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia gdzie czas jednego kroku to: od 1 min do 99 godzin i 59 min. Nastawa urządzenia w zakresie od zera nie ma praktycznego zastosowania w procesorze tkankowym w którym procesy standardowo liczone są w godzinach. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 33 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 34 Prosimy o dopuszczenie procesora z możliwością nastawy temperatury dla odczynników od 35oC do 55oC. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 35 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 35 i 36 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością personalizacji ustawień monitów systemu zarzadzania odczynnikami: liczby cykli, oraz systemu pomiaru stężenia alkoholu oraz odczynników do wymiany. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ, ponieważ pozwala użytkownikowi na realne dostosowanie częstotliwości wymian poszczególnych odczynników w zależności od faktycznego stanu odczynnika w urządzeniu. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 36 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 37 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia w którym każdy program można uruchomić w trybie natychmiastowego startu. Jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 37 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 38 i 39 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie parametru lepszego: System podtrzymywania bateryjnego, który zapewnia 4 godzinną dostawę prądu do urządzenia, w celu przeprowadzenia rozpoczętego procesu do końca. Podczas tego procesu urządzenie analizuje poszczególne kroki protokołu i zapewnia zakończenie procesu lub umieszczenie materiału w stanie bezpiecznym. Ponadto w przypadku braku prądu urządzenie wyłącza wszystkie funkcje zbędne dla procesu, dzięki czemu ogranicza zużycie baterii. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie wraz z informacją na jakiej podstawie został określony parametr 15 minut. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 38 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 41 Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez regulacji głośności alarmów. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 39 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 44 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia posiadającego 1 port USB umożliwiający transfer danych. Jest to port, z którego użytkownik korzysta okazjonalnie i wymóg posiadania aż 2 portów jest nieuzasadniony technologicznie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 40 PAKIET 3 Procesor tkankowy, poz. 45 Interfejs sieciowy (Ethernet) - możliwość pełnej współpracy z systemem zarządzania laboratorium - Prosimy o odstąpienie od niniejszego wymogu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 41 PAKIET 4 WIRÓWKA CYTOLOGICZNA, poz. 16 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem czasu wirowania minimum: 0 - 60 [min] z krokiem co 1 minuta Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 42 PAKIET 5 Wirówka, POZ. 14 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem czasu wirowania minimum: 0 - 60 [min] z krokiem co 30 sekund Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 43 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 6 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z montowaną przeciwwagą w celu kompensacji siły odśrodkowej powstającej w czasie cięcia, zapewniające lekkie działanie koła napędowego, jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, ponieważ w przypadku ewentualnego doposażenia mikrotomu w system chłodzenia na głowicy pozwala to na kompensowanie siły odśrodkowej względem faktycznego ciężaru obecnie zamontowanego uchwytu. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 43 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 9 Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z systemem precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem zmiany położenia, bez oznaczonego punktu 0/0. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Odpowiedź: Parametr punktowany, nie wymagany. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Pytanie nr 44 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 10 Prosimy o odstąpienie wymogu posiadania linijki w podstawie mikrotomu, jest to parametr charakterystyczny dla mikrotomów Leica - dostawca Kawa.ska Polska Odpowiedź: Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania linijki w podstawie mikrotomu, ale dopuszcza. Pytanie nr 45 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 14 Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z zakresem cięcia: " od 0,5 do 5 µm co 0,5 µm " od 5 do 20 µm co 1 µm " od 20 do 30 µm co 2 µm " od 30 do 60 µm co 5 µm " od 60 do 100 µm co 10 µm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 46 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 15 Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z zakresem trymowania: " od 5 do 30 µm co 5 µm " d 30 do 100 µm co 10 µm " od 100 do 200 µm co 20 µm " od 200 do 500 µm co 50 µm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 47 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 16 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z funkcją retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu 40 µm z możliwością jej wyłączenia Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 48 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 24 Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w wyjmowany panel sterowania z możliwością umieszczenia po dowolnej stronie mikrotomu, wyposażony w wyświetlacz LCD. Odpowiedź: Parametr punktowany, nie wymagany. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Pytanie nr 49 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 25 Prosimy o dopuszczenie mikrotomu wyposażonego w zintegrowany, wyjmowany panel sterujący wyposażony w wyświetlacz LCD. Panel może umożliwia pracę zarówno osobom prawo i lewo ręcznym (możliwość dowolnego ustawienia z lewej i prawej strony urządzenia oraz przekładania pokręteł funkcyjnych w celu odwzorowania pracy lewej i prawej dłoni ) jak również może być umieszczony w obrębie obudowy mikrotomu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 50 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 26 Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością regulacji następujących wartości: grubość trymowania i skrawania, ruch głowicy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 51 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 28 Prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w postaci systemu ostrzegania o osiągnięciu końca zakresu wysuwu poziomego w postaci sygnalizacji świetlnej - pulsująca dioda. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 52 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 33 Prosimy o dopuszczenie mikrotomu z regulacją kąta natarcia noża w zakresie 4-16. Wartość kąta natarcia jest uzależniona od konstrukcji mikrotomu i nie powinna stanowić wartości ograniczających. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 53 PAKIET 6 Mikrotom, poz. 34 Prosimy o dopuszczenie urządzenia jednym z systemem belkowania koiła zamachowego w dowolnej pozycji. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 54 Prosimy o wydłużenie czasu naprawy sprzętów do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 55 Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za wystarczające dołączenie materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę(sporządzonych na podstawie danych producenta) z których jednoznacznie będzie wynikać, iż zaoferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. Oryginalne materiały/ foldery producenta bardzo często nie odnoszą się do tak szczegółowych parametrów jak zawartych w SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SWZ pkt. 9.1 lit. a Zamawiający uzna za wystarczające dołączenie materiałów informacyjnych sporządzonych przez Wykonawcę tylko w przypadku gdy jest on autoryzowanym dystrybutorem i przedstawi stosowne upoważnienie do reprezentowania wytwórcy. Pytanie nr 56 Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku asortymentu w pakietach 8,9,10,11 nie wymaga, aby był to wyrób medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Posiadają one oznakowanie CE, natomiast dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu zgodnie z cytowana ustawą. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w pakietach 8-11 nie są wymagane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. Pytanie nr 57 Dotyczy wzoru umowy: Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 10, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą. "Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wartości netto umowy" Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmiany zapisu umowy. Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej Wojciech Grzyb