Kraków dnia: 2021-10-26

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/47/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej i Poradni Urologicznej  i Oddziałów Szpitala” – znak sprawy ZP/52/2021.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Załącznik nr 1.1 - Pakiet 1 - Kardiotokograf Dot. Pkt. 3 Czy Zamawiający dopuści częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego? 1,2 MHz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pkt. 4 Czy Zamawiający dopuści Zakres pomiaru FHR z głowicy Cardio 50÷240 [bpm], dokładność pomiaru FHR z głowicy Cardio ± 1 [bpm].? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści Natężenie emitowanej fali US ? 3,5 [mW/cm2]. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pkt. 8 Czy Zamawiający uzna za równoważne brak możliwości wyposażenia w czujnik saturacji ale za to możliwość pomiaru tętna matki? Odpowiedź: Zamawiający nie uzna za równoważne. Parametr punktowany, nie wymagany. Dot. Pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści stałą wartość podstawową TOCO 20 jednostek? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści brak możliwości zawieszenia głowic na uchwytach ale z możliwością przechowywania w koszyku bezpośrednio pod aparatem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści rozbudowaną bazę danych zapisów KTG bez kalkulatora ciązy? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat z pojedynczą, możliwa do zapamiętania sesja zapisu KTG nie krótsza niż 8 godzin? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pkt. 23 Czy Zamawiający dopuści aparat z wbudowana drukarka termiczna o wysokiej rozdzielczości z możliwością wydruku na papierze wstępnie zadrukowanym? Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości wydruku zarówno na papierze gładkim (aparat drukuje siatkę) oraz wstępnie zadrukowanym. Dot. Pkt. 25 Czy Zamawiający dopuści analizowanie przynajmniej 8 parametrów min. STV, LTV? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pkt. 26 Czy Zamawiający uzna za równoważne automatyczne zmiennie podświetlenie ekranu (w zależności od oświetlenia zewnątrz) który oświetla wydruk i umożliwia ocenę wydruku w zaciemnionym pomieszczeniu np. w nocy? Odpowiedź: Zamawiający nie uzna za równoważne. Parametr punktowany, nie wymagany. Dot. Pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści dotykowy ekran LCD-TFT kolorowy o przekątnej ?6,5 cala, interfejs w języku polskim, umożliwiający podgląd monitorowanych parametrów w formie cyfrowej oraz możliwość obsługi w rękawiczkach? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Dot. Pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści wyświetlacz z regulowanym podświetleniem ale stałym tłem? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Czy Zamawiający wymaga aby oferowany aparat posiadał chłodzenie konwekcyjne a nie wentylatorowe które wzbudza ruch powietrza? W obecnej sytuacji związanej z epidemią wirusa SARS CoV-2 wszystkie podjęte środki poprawiające bezpieczeństwo pracowników i pacjentów mają ogromne znaczenie Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Dot. Pkt. 34 Czy Zamawiający wymaga aby telemetria mierzyła te same parametry co aparat przewodowy? Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków w tym zakresie. Aparat ma mieć możliwość współpracy z telemetrią wyposażoną w 2 bezprzewodowe głowice, tj. CARDIO i TOCO. Dot. Pkt. 35 Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy pamięci ale w możliwością współpracy z systemem centralnego monitorowania i tym samym archiwizacji w tym systemie? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dot. Pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści aparat bez portów usb i możliwości rozbudowy pamięci ale w możliwością współpracy z systemem centralnego monitorowania i tym samym archiwizacji w tym systemie? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, aparat musi być wyposażony w porty USB do archiwizacji. Dot. Pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o interfejs umożliwiającego podłączenie fizycznej klawiatury? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, aparat ma mieć możliwość podłączenia standardowej klawiatury USB. Dot. Pkt. 39 Czy Zamawiający dopuści aparat bez akumulatora? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Załącznik nr 1.2 - Pakiet 2 - Wózki do transportu chorych w pozycji siedzącej Pytanie 1: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 dopuści do zaoferowania nowoczesne, wysokiej jakości wózki do komfortowego i łatwego transportu pacjentów w pozycji siedzącej oraz łatwe do utrzymania w czystości o podanych parametrach?: 1. Urządzenie nowe, nie powystawowe, 2. Konstrukcja wózka wykonana ze stalowej ramy pokrytej bardziej odporną na zużycie i łatwą w czyszczeniu powłoką epoksydową, 3. Dopuszczalne maksymalne obciążenie robocze 200 kg, maksymalna waga pacjenta 135 kg, 4. Masa własna wózka: 35 kg 5. Tapicerka z pianki o grubości 5 cm. Bezszwowe wykończenie, powłoka winylowa Wybór kolorów: fuksja, zielony, niebieski do wyboru przez Zamawiającego 6. Szerokość siedziska 46 x 46 cm 7. Szerokość całkowita 75 cm 8. Wysokość oparcia 46 cm 9. Siedzisko i oparcie wózka pod stałym ergonomicznym kątem i wysokością zapewniające wygodną, komfortową pozycję pacjenta 10. Podłokietniki z poliuretanu, opuszczane 11. Podpórki nóg odejmowane z możliwością ustawienia pod dwoma kątami w pionie 12. Dodatkowy wysuwany i samoblokujący się podnóżek umożliwiający swobodne ułożenie nóg pacjenta bez konieczności niekomfortowego dla niektórych pacjentów rozchylenia nóg na boki. 13. Ergonomiczne rączki do wygodnego prowadzenia wózka 14. W tylnej części oparcia miejsce na dokumentację 15. Wózek wyposażony w wyjmowany (łatwy do czyszczenia i dezynfekcji) pojemnik na rzeczy pacjenta 16. Wózek wyposażony w gniazda z dwóch stron oparcia do zamontowania odejmowanego i rozkładanego statywu kroplówki znajdującego się na wyposażeniu wózka 17. Koła tylne bezdętkowe, O 300 mm z centralnym układem blokującym, opiekun może obsługiwać hamulec w pozycji stojącej, 18. Przednie koła bezdętkowe, skrętne O 125 mm, zapewniające łatwe manewrowanie i prowadzenie wózka 19. Wózek w przedniej części wyposażony w kółka odbojowe 20. Wózek z możliwością parkowania i składania wózków jeden za drugim dzięki czemu zajmują mniej miejsca na Oddziale. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski