Kraków dnia: 2021-12-22

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-736/21

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI - ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Dostawa liofilizatora dla WIMIC - KC-zp.272-736/21” – znak sprawy KC-zp.272-736/21.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający dopuszcza równoważne rozwiązanie w postaci bardzo wydajnego kondensatora lodu w formie spirali umieszczonej wewnątrz komory kondensatora lodu ? Zapewnione jest chłodzenie oraz grzanie kondensatora lodu (przy rozmrażaniu). Odp.: W odpowiedzi zamawiający dokonuje zmiany SWZ dotyczących przedmiotu zamówienia: z zapisu: „15. Budowa kondensatora – cylindryczna ułatwiająca czyszczenie i dezynfekcję, wewnątrz kondensatora brak jakichkolwiek elementów utrudniających czyszczenie" na zapis: "15. Budowa kondensatora – ułatwiająca czyszczenie i dezynfekcję, wewnątrz kondensatora brak elementów, poza ewentualnie zastosowaną spiralą, utrudniających czyszczenie" 2. Czy Zamawiający dopuszcza pompę próżniową o wydajności ( szybkości przepływu) 8 m3/h i lepszej próżni końcowej 2 x 10-3 mbar ? Różnica wydajności w stosunku do wymagań jest praktycznie niezauważalna. Odp.: W odpowiedzi Zamawiający dokonuje zmiany zapisu SWZ odpowiednio: z zapisu: "5. Pompa próżniowa jako osobna jednostka nie instalowana wewnątrz liofilizatora o szybkości przepływu min. 8,1 m3/h." na zapis: „5. Pompa próżniowa jako osobna jednostka nie instalowana wewnątrz liofilizatora o szybkości przepływu min. 8 m3/h."