Kraków dnia: 2023-02-10

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-zp.272-46/23

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetargu nieograniczonego na ”dostawę suszarek dla WIMiC - KC-zp.272-46/23” – znak sprawy KC-zp.272-46/23.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: dotyczy zadania częściowego nr 2: 1. Czy dopuszcza się pojemność komory suszarki 112 lub 180 litrów? 2. Czy dopuszcza się kontrolę prędkości wentylatora zamiast 3 poziomów (niski, średni, wysoki) sterowanie cyfrowe w zakresie 0…100%? 3. Czy dopuszcza się kontrolę prędkości wentylatora zamiast 3 poziomów (niski, średni, wysoki) sterowanie cyfrowe w zakresie 10…100%? 4. Czy dopuszcza się możliwość zapisania 5 programów i 6 kroków. Odpowiedź Zamawiającego: dotyczy zadania częściowego nr 2:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. W związku z planowanymi badaniami obejmującymi bezpieczne suszenie materiałów pochodzenia głównie organicznego, poj. 120L jest niezbędna do jednoczesnego wysuszenia, jak i prowadzenia testów stabilności termicznej dla zaplanowanych serii materiałów o konkretnych (określonych) wymiarach mieszczących się w tej pojemności. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Trzy poziomy prędkości (niski, średni, wysoki) wentylatora są niezbędne do zaplanowanego i powtarzalnego wielostopniowego bezpiecznego suszenia materiałów pochodzenia głównie organicznego. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Trzy poziomy prędkości (niski, średni oraz wysoki) wentylatora są niezbędne do zaplanowanego wielostopniowego bezpiecznego suszenia materiałów pochodzenia głównie organicznego. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Ze względu na wielostopniowe (wolne i długie) bezpieczne suszenie materiałów pochodzenia głównie organicznego niezbędna jest możliwość ustawienia minimum 8 programów, z 8 krokami.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło