Kraków dnia: 2025-01-07

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-742/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANY SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa 1 szt. spektrofotometru do Laboratorium Biologii Kosmicznej dla Centrum Technologii Kosmicznych - DE-dzp.272-742/24” – znak sprawy DE-dzp.272-742/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Czy zamawiający dopuści spektrofotometr z pomiarem intensywności fluorescencji na filtrach, bez funkcji FRET ? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści spektrofotometr z pomiarem intensywności fluorescencji na filtrach, bez funkcji FRET. Pytanie 2 Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr bez możliwości nastawy ciągłej długości fali wzbudzenia i emisji, a z możliwością wyboru jednego filtru z listy poniżej przez Użytkownika na etapie zamówienia: FL-465- wzbudzenie 360/35nm, emisja 465/35nm FL-535- wzbudzenie 485/20nm, emisja 535/25nm FL-595- wzbudzenie 535/25nm, emisja 595/35nm Spektrofotometr można również doposażyć w inne filtry pomiaru intensywności fluorescencji w zakresie 250-850nm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza spektrofotometr bez możliwości nastawy ciągłej długości fali wzbudzenia i emisji, wyposażony w 1 filtr tj. filtr FL-535 (Wzbudzenie: 485 nm, Emisja: 535 nm). Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr ze skanem spektralnym w zakresie 200-1000nm z krokiem 1nm lub większym? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza spektrofotometr ze skanem spektralnym w zakresie 200-1000 nm z krokiem 1 nm lub większym, pod warunkiem, że minimalny możliwy do ustawienia krok wynosi 1 nm. Pytanie 4 Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu: „ możliwość nastawy ciągłej szerokości szczeliny w zakresie 8 do 100nm”? według naszej wiedzy nie ma czytnika o takich parametrach. Odpowiedź: Tak, Zamawiający rezygnuje z w/w zapisu. Pytanie 5 Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr z zakresem długości fali z zastosowaniem filtrów w zakresie 250-850nm? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza spektrofotometr z zakresem długości fali z zastosowaniem filtrów w zakresie 250-850nm. Pytanie 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oprogramowanie do obsługi oraz obliczeń z 4 licencjami? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na oprogramowanie do obsługi oraz obliczeń z 4 licencjami. Pytania dot. wzoru umowy Pytanie 7 §8 pkt. 11 Zwracamy się z prośbą o zmianę w zapisie na: Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego urządzenia (zespołu) na wolny od wad po bezskutecznych trzech naprawach gwarancyjnych. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na proponowany zapis. Pytanie 8 §8 pkt. 12 Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu: „Jeżeli sprzedawca wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się do części wymienionej.” – w przypadku wymiany części producent nie oferuje tego typu przedłużenia gwarancji. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższy zapis. Pytanie 9 §8 pkt. 5g Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu. Sprzedawca nie posiada sprzętu zastępczego i nie ma możliwości jego sprowadzenia. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższy zapis. Pytanie 10 §8 pkt. 5d a) Zwracamy się z prośbą o zmianę w zapisie na: „Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9.00-15.00); od momentu zgłoszenia wysłania e-maila z informacją o usterce. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 21 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9.00-15.00) od chwili zgłoszenia usterki.” Prośba o wydłużenie czasu naprawy związana jest z koniecznością wykonania diagnozy oraz sprowadzeniem części zza granicy. Odpowiedź: Tak, Zamawiający zmieni zapis na „Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9.00-15.00); od momentu zgłoszenia wysłania e-maila z informacją o usterce. Czas naprawy w okresie gwarancyjnym w terminie do 21 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9.00-15.00) od chwili zgłoszenia usterki.”. Pytanie 11 §5 pkt. 2d Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu. Sprzedawca nie posiada urządzenia zastępczego. Odpowiedź: Zamawiający wykreśla powyższy zapis. Powyższe odpowiedzi i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ. Zamawiający wprowadza nowy wzór umowy.