Kraków dnia: 2025-01-09

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt DE-dzp.272-737/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TRESCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawę systemu do specjacji frakcji węglowej aerozoli atmosferycznych na potrzeby WEiP” – znak sprawy DE-dzp.272-737/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2023 r. poz. 1605 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

W związku z analizą specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWZ) oraz parametrów technicznych urządzenia opisanego w punkcie 4.1 Wymagania dla etalometru uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia modyfikacji niektórych wymagań przetargowych. Poniżej przedstawiamy propozycje zmian :

W pozycji : Długości fal optycznych: wnioskujemy o dopuszczenie możliwości stosowania fali 660 nm zamiast 630 nm.

W pozycji : Czułość: wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zaoferowania aparatu o czułości 0,03 μg/m³

W pozycji : Najniższy poziom wykrywalności (1 min): wnioskujemy o rezygnację z zadeklarowania konkretnej wartości dla czasu uśredniania 1 min i uznanie za wystarczającą deklarację npw dla 1 h.

W pozycji : Maksymalny zakres operacyjny: wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zakresu  do 100 μg/m³

W pozycji : Protokoły komunikacyjne : wnioskujemy o zrezygnowanie z wymagania posiadania przez aparat zaimplementowanych protokołów "Modbus" i UIEDP

W pozycji : Pamięć wewnętrzna: wnioskujemy o nie podawanie konkretnej wymaganej wartości dla okresu przechowywania danych w pamięci wewnętrznej aparatu

W pozycjach : Dwupunktowy pomiar wilgotności względnej oraz Procedura samoczyszczenia oraz Wspomaganie Actris : wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zaoferowania urządzenia nie posiadającego wymienionych funkcjonalności

W pozycji : Długość taśmy: wnioskujemy o dopuszczenie możliwości zaoferowania urządzenia wykorzystującego taśmę filtra o długości 10 metrów

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikacji wymagań zaproponowanych we wniosku w odniesieniu do będącego przedmiotem zamówienia etalometru i wprowadza następujące zmiany:

W pozycji Długości fal optycznych jest: możliwość stosowania fali 630 nm.

W pozycji Długości fal optycznych powinno być: możliwość stosowania fali 660 nm

W pozycji Czułość jest: aparat o czułości 0,01 μg/m³

W pozycji Czułość powinno być: aparat o czułości 0,03 μg/m³

W pozycji Najniższy poziom wykrywalności (1 min) jest: 10 ng/m³ BC

Zamiast której powinno być: deklaracja najniższego poziomu wykrywalności dla 1 h.

W pozycji Maksymalny zakres operacyjny  jest: możliwość zaoferowania zakresu  do 300 μg/m³

W pozycji Maksymalny zakres operacyjny powinno być: możliwość zaoferowania zakresu  do 100 μg/m³

W pozycji Protokoły komunikacyjne jest: Modbus, Bayern Hessen, QAir, UIEDP

W pozycji Protokoły komunikacyjne powinno być: Bayern Hessen, QAir,

W pozycji Pamięć wewnętrzna jest: okres przechowywania minimum trzech (3) lat danych monitorowania przy podstawie czasowej 60 s

W pozycji Pamięć wewnętrzna powinno być: brak konkretnej wymaganej wartości dla okresu przechowywania danych w pamięci wewnętrznej aparatu

Pozycje: Dwupunktowy pomiar wilgotności względnej oraz Procedura samoczyszczenia oraz Wspomaganie Actris - usunięte z wymagań SWZ

W pozycji Długość taśmy jest: 20 m

W pozycji Długość taśmy powinno być: 10 m

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.