Kraków dnia: 2025-11-04

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

sygn. akt KC-DE-zp.272-614/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ ZAMIAN SWZ

##### Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ” Dostawa potencjostatu z dwoma kanałami wraz z jednostką sterującą, stacją pomiarową i oprogramowaniem na potrzeby ACMiN” – znak sprawy KC-DE-zp.272-614/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2024 r. poz. 13020 - j.t.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami, a także zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 Pzp dokonaną zmianę treści SWZ:

Wniosek/ Zapytanie Wykonawcy:

- Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie pomiarowe składające się z czterech niezależnych przyrządów w osobnych obudowach (dwa z nich są dodatkowo wyposażone w specjalizowane interfejsy umożliwiające pracę w konfiguracji 5-elektrodowej)?

- Czy Zamawiający dopuszcza aby zakres generowanego napięcia zawierał się wyłącznie w zakresie ±10 V?

- Czy Zamawiający dopuszcza aby wartość prądu biasu była mniejsza od 20 pA?

- Czy Zamawiający dopuszcza aby waga proponowanego zestawu była mniejsza od 6,5 kg?

- Jakie rodzaje eksperymentu Zamawiający ma zamiar przeprowadzić w oparciu o mobilną stację pomiarową?

- Jakie rodzaje eksperymentu Zamawiający ma zamiar przeprowadzić w trybach 2, 3, 4 oraz 5-elektrodowych. Prosimy o wyszczególnienie oznaczeń zacisków pomiarowych dla poszczególnych elektrod (WE, CE, RE, WE2, GND, S itd.).

- Prosimy o wydłużenie terminu na naprawę do 30 dni kalendarzowych.

- Prosimy o rezygnację z wymagania dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy- proponowane rozwiązanie jest jednostkowe budowane pod specyfikację Zamawiającego i dostarczenie sprzętu zastępczego wiązałoby się z ze znacznym podniesieniem kosztów oferty.

Odpowiedzi Zamawiającego

Ad. 1

NIE, z racji specyfiki pomiarów wymagane jest by urządzenie było jak najbardziej mobilne. Konieczna musi być możliwość prostego przemieszczania jednego urządzenia pomiędzy różnymi laboratoriami i budynkami.  Z tego samego powodu jednostka sterująca (komputer) też musi być mobilna.

Ad. 2

TAK, zakres może być większy niż +/-10V.

Ad.3

TAK, wartość może być mniejsza niż 20pA.

Ad. 4

NIE, urządzenie musi być jak najbardziej kompaktowe, mobilne i proste do ewentualnego transportu.

Ad. 5

Zamawiający wyjaśnia, iż głównymi planowanymi technikami badawczymi będą:

- Woltamperometria cykliczna

- Woltamperometria schodkowa

- Chronoamperometria

- Techniki woltamperometrii impulsowej – DPV, NPV

Ad. 6

Zamawiający wyjaśnia, iż preferowane oznaczenie zacisków pomiarowych to: WE1, WE2, RE, CE, GND.

Natomiast planowane eksperymenty dla konfiguracji

- 2 elektrodowej: woltamperometria i chronoamperometria dla urządzeń cienkowarstwowych (ciała stałe), dwu-terminalowych

- 3 elektrodowej: woltamperometria i chronoamperometria w roztworach

- 4 elektrodowej: dla dokładnych pomiarów materiałów postaci cienkich filmów (w konfiguracji sondy 4-punktowej) -np. opór powierzchniowy

- 5 elektrodowej: badanie procesów elektrochemicznych w roztworach dla przypadków wymagających kompensacji oporów kabli.

Ad. 7

NIE, zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu naprawy do 30 dni kalendarzowych. Z racji określonego czasu realizacji zadań w projektach badawczych Zamawiający nie dopuszcza przestojów w pomiarach spowodowanych brakiem aparatury.

Ad. 8

Brak zgody. Tak jak opisano w pkt. 7, z racji określonego czasu realizacji zadań w projektach badawczych Zamawiający nie dopuszcza przestojów w pomiarach spowodowanych brakiem aparatury. W okresie gwarancyjnym konieczne jest zapewnienie urządzenia zastępczego  o takich samych parametrach, w razie nieprzewidzianych awarii.

Treść niniejszego pisma staje się integralną częścią SWZ. Terminy składania i otwarcia ofert  nie ulegają zmianie.