Kraków dnia: 2026-01-05

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.272-761/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa czterokanałowego oscyloskopu sygnałów mieszanych - KC-DE-zp.272-761/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-761/25.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań brzmi następująco:

W związku z ogłoszeniem o zamówieniu na dostawę czterokanałowego oscyloskopu sygnałów mieszanych zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania oscyloskopu o następujących parametrach:

• 4 kanały analogowe

• 14 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy

• Szum 26 μV dla pasma 200 MHz

• 16 kanałów cyfrowych

• Zintegrowany generator funkcji arbitralnych pozwalający na generację przebiegów w paśmie od 0,01 Hz do 100 MHz.

• Pasmo pracy oscyloskopu dla kanałów analogowych 200 MHz

• Maksymalna szybkość próbkowania dla kanałów analogowych 3.2 GS/s

• Długość pamięci akwizycji dla każdego kanału analogowego oraz cyfrowego (niezależnie) 20 Mpts

• Maksymalna szybkość rejestracji przebiegów dla kanałów analogowych 1 300 000 wfm/s

• Zakres czułości pomiarowej dla kanałów analogowych od 100 μV/dz do 10 V /dz przy impedancji wejściowej wynoszącej 1 MΩ

• Maksymalne napięcie wejściowe wynoszące 135 Vrms, 190 Vpk. Spadek maksymalnego napięcia o 20 dB/dekadę od 250 kHz do 10 MHz. Powyżej 10 MHz: 5 Vrms.

• Zakres podstawy czasu dla kanałów analogowych wynoszący od 500 ps/dz do 50 s/dz

• Możliwość wyzwalania się na zbocze, impuls niepełny, szerokość impulsu, zdarzenie logiczne, określony czas narastania/opadania zbocza sygnału, zdarzenie na magistrali równoległej (kanały cyfrowe) oraz zdarzenia na magistralach szeregowej transmisji danych takich jak I2C, SPI, RS232, CAN, LIN, SENT

• Wbudowane dekodery standardów szeregowej transmisji danych: I2C, SPI, RS232/422/485/UART, CAN, CAN FD, CAN XL, LIN oraz SENT

• Ekran dotykowy o przekątnej 10,1” i rozdzielczości 1280 x 800

Przykładowym rozwiązaniem spełniającym powyższe wymagania będzie Keysight HD304MSO z adekwatnym wyposażeniem. W wielu punktach powyższe parametry są zdecydowanie lepsze niż te z opisu przedmiotu zamówienia (generator, pamięć, próbkowanie, dolne zakresy czułości pionowej i poziomej). Do tego wysoka rozdzielczość przetwornika i bardzo niski poziom szumu własnego zwiększą dokładność pomiarową tranzystorów oraz innych nanourządzeń.

Powyższa specyfikacja nie spełnia następujących wymagań z OPZ:

• Maksymalna szybkość rejestracji przebiegów dla kanałów analogowych min. 4 000 000 wfm/s – parametr ten jedynie określa wartość maksymalną, która dostępna jest jedynie dla bardzo specyficznych ustawień i niskiej podstawy czasu. Przy włączeniu pomiarów, kilku kanałów czy innych dodatkowych funkcji oscyloskopu wartość ta drastycznie spadnie.

• Maksymalne napięcie wejściowe wynoszące min. 300 Vrms CAT II + peak < ±425 V – szeroki wybór sond oscyloskopowych pozwala mierzyć napięcia kilku kilowoltowe. Natomiast sam parametr maksymalnego napięcia wejściowego odnosi się tylko do wejścia 1 MΩ, najczęściej w bardzo ograniczonym zakresie częstotliwości – najczęściej do 250 kHz, dla wyższych częstotliwości napięcie wejściowe zazwyczaj i tak wyniesie maksymalnie 5 Vrms.

• Dekodowanie Automotive Ethernet 10BASE-T1S – w diagnostyce dynamicznych odpowiedzi tranzystorów jednoelektronowych dekodowanie protokołów automotive wydaje się nie być konieczne. • Standard VESA – funkcja nie mająca wpływu na pracę oscyloskopu.

Zaproponowane przez nas rozwiązanie spełnia główny cel Zamawiającego tj. zapewni kompletną diagnostykę dynamicznych odpowiedzi badanych tranzystorów jednoelektronowych, umożliwiając precyzyjną synchronizację wymuszeń elektrycznych i optycznych, skuteczną identyfikację artefaktów toru pomiarowego oraz prowadzenie powtarzalnych eksperymentów w reżimie wysokich częstotliwości. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, Opis Przedmiotu Zamówienia w aktualnej formie niestety dopuszcza zaoferowanie jedynie oscyloskopu firmy Rohde-Schwarz pomimo informacji o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie może zaakceptować obniżenia czterech parametrów technicznych oscyloskopu zaproponowanego przez Wykonawcę w oparciu o specyfikację produktu firmy Keysight HD304MSO. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zarówno produkty firmy Rohde & Schwarz jaki i firmy Tektronix spełniają minimalne parametry określone w SWZ.