Bydgoszcz dnia: 2026-06-24

10.WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr 5504/26

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przeglądy okresowe i naprawy aparatów do hemodializy i foteli do dializ oraz pełną obsługę serwisową Aparatu RTG Optima 240 AMX dla 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 70/2026 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10.WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Par. 1 ust. 7

Prosimy o zmianę wymogu podpisania oświadczenia przez wszystkie osoby uczestniczące przy wykonaniu przedmiotu umowy na podpisanie przez osoby reprezentujące Wykonawcę. To na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia przestrzegania zasad wskazanych w oświadczeniu przez wszystkich swoich pracowników.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 2

Par. 1 ust.12

Prosimy o potwierdzenie, że usługa ma być realizowana w godzinach 9-17 (w dni robocze).

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Termin usług będzie każdorazowo ustalany, jednakże preferowane są godziny 7-15.

Pytanie nr 3

Par. 1 ust. 14

Zwracamy uwagę, że Wykonawca w raporcie serwisowym przekazywanym Zamawiającemu po wykonanym przeglądzie technicznym lub naprawie wskazuje wyłącznie stan konkretnego sprzętu, wykryte wady i dostępności części/ możliwości naprawy, w tym w szczególności wyraźnie zaznacza jeśli ten sprzęt jest niesprawny lub/i nie ma możliwości jego naprawy. Na podstawie tego dokumentu Zamawiający jako użytkownik wyrobu medycznego, do którego mają zastosowanie określone obowiązki wskazane w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r., w tym w szczególności art. 63 ust. 2 tej ustawy, jest podmiotem uprawnionym do wydawania decyzji o przyszłości aparatu, w tym jego ewentualnej kasacji lub wyłączeniu go z użytkowania w przypadku niesprawności i/lub braku możliwości naprawy. Innymi słowy, Wykonawca, poza opisem stanu technicznego w raporcie serwisowym, nie wydaje „ekspertyz technicznych” ani jakichkolwiek opinii technicznych o stanie technicznym aparatu i nie świadczy usług w zakresie wydawania takich orzeczeń/opinii. Dlatego prosimy o zmianę postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się do wskazanie w raporcie serwisowym danych związanych z wykrytymi usterkami oraz wykonania naprawy w uzgodnionym z Zamawiającym terminie”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Jednocześnie potwierdza, że w tym przypadku opis stanu technicznego w raporcie serwisowym jest równoznaczny z ekspertyzą techniczną.

Pytanie nr 4

Par. 1 ust. 17

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez „wybrakowanie” Zmawiający rozumie przypadek, w którym sprzęt nie nadaje się już do naprawy bądź brak jest części do przeglądów lub napraw ze względu na wiek sprzętu. Prosimy o zmianę rozwiązania umowy na wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z okresem wypowiedzenia wynoszącym 1 miesiąc. Prosimy również 
o doprecyzowanie czy w takiej sytuacji umowa zostanie wypowiedziana w całości czy w części dotyczącej tego sprzętu.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza, że poprzez „wybrakowanie” rozumie przypadek, w którym nie ma możliwości naprawienie sprzętu. W przypadku wybrakowania urządzenia umowa zostanie aneksowana w części dotyczącej tego konkretnego sprzętu.

Pytanie nr 5

Par. 1 ust. 18

W przypadku nieterminowego realizowania przedmiotu umowy zasadnym jest w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do wykonania swoich obowiązków a dopiero po odmowie wykonania lub ponownym niewykonaniu zastosowanie zlecenia interwencyjnego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy to dodatkowo z karą umowną za nieterminową realizację Umowy. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego, nakłada dodatkowe ryzyko na Wykonawcę i tym samym narusza równowagę stron. W związku z powyższym proponujemy zmianę § 1 ust. 18 
w następujący sposób:

„W przypadku niedotrzymania terminu wykonania zleconej czynności w terminie wskazanym w § 5; Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania umowy, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych. Po ponownym nieprzystąpieniu do wykonaniu usługi Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia jej niezwłocznie innej firmie oraz obciążenia kosztami realizacji czynności Wykonawcy niniejszej umowy”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 6

Par. 3 ust. 1

W celu uniknięcia rozbieżności względem daty podpisania umowy, np. w sytuacji gdy inna data zawarcia umowy wskazana będzie w jej nagłówku, a z inną datą zostaną złożone podpisy Stron, wnosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zd. 2: „Dniem zawarcia umowy jest dzień podpisania umowy przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich lub z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego 
w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej”. W praktyce zdarza się, że wydłużone jest oczekiwanie na podpisanie umowy przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze Stron, w wyniku czego złożenie zgodnych oświadczeń woli następuje w dacie późniejszej niż data dzienna wpisana do nagłówka umowy.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 7

Par. 4 ust. 2

Prosimy o wyjaśnienie co zdaniem Zamawiającego oznacza i co obejmuje „gwarancja na wykonane usługi”? Zwracamy uwagę, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego udzielając gwarancji jakości gwarant (wykonawca) udziela gwarancji, że TOWAR jest zgodny z umową. Zatem gwarancji jakości można udzielić wyłącznie na towary/rzeczy czyli w przypadku umów serwisowych sprzętu medycznego na części zamienne. Natomiast, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w przypadku wadliwego wykonania usługi, wykonawca z mocy samej ustawy jest zobowiązany do ponownego jej wykonania na warunkach wskazanych w umowie. Dlatego w naszej ocenie w § 4 ust. 2 wzoru umowy powinno zostać wykreślone.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Gwarancja jest na wypadek wadliwego wykonania usługi.

Pytanie nr 8

Par. 4

Gwarancja jakości dotyczy odpowiedzialności gwaranta za pewnego rodzaju niezgodność towaru z umową, wadliwość towaru. Brzmienie postanowienia jest nieprecyzyjne i nie uwzględnia sytuacji, w których powstała awaria/usterka spowodowana została np. okolicznościami siły wyższej, normalnego zużycia, ingerencją w sprzęt osób trzecich. Powoduje to niemożność lub istotne utrudnienie wyliczenia kosztu usługi (może prowadzić do zawyżenia kosztu usługi wskutek konieczności objęcia dużego zakresu ryzyka) i ryzyka po stronie Wykonawcy. Czy w związku z tym Zamawiający wyraża zgodę na dodanie postanowienia § 4 ust. 3 wzoru umowy, precyzującego w/w okoliczności, które odzwierciedla przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy, a także naturę gwarancji:

„Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich 
i wywołane nimi wady;

c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie)

f. normalnego zużycia wymienionych części;

g. awarii systemu spowodowanego przez wadliwe działanie podzespołów aparatu, które nie były dostarczone przez Wykonawcę.”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że gwarancją nie będą objęte awarie/usterki z wyżej wymienionych powodów.

Pytanie nr 9

par. 5 ust.3

wnosimy o zmianę terminu na przedstawienie dokumentów do 3 dni roboczych, aktualny termin jest zbyt krótki by zebrać 
i uzyskać kompleksową dokumentację.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu.

Pytanie nr 10

par. 5 ust. 3

Prosimy o potwierdzenie czy zakres postępowania obejmuje wykonanie napraw oraz dostawę ewentualnie wymaganych do napraw części zamiennych? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wynagrodzenie umowne powinno już zawierać w sobie koszty takich napraw i części, nie ma więc potrzeby przedstawiania żadnych dodatkowych kalkulacji na etapie realizacji umowy. W związku z powyższym wnosimy o zmianę postanowienia poprzez zastąpienie fragmentów „od momentu akceptacji kalkulacji” na „od momentu zgłoszenia konieczności naprawy”. Ponadto, prosimy o wydłużenie wskazanych w postanowieniu terminów w sposób odpowiadający standardom rynkowym w tym zakresie oraz realiom związanym z logistyką i transportem części zamiennych. W konsekwencji, wnosimy o następujące brzmienie postanowienia: „Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy urządzenia, niewymagającej wymiany części w terminie do 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy, naprawy urządzenia z wykorzystaniem części zamiennej w terminie do 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy, w sytuacji gdy niezbędne części nie są dostępne na rynku krajowym i muszą zostać sprowadzone z zagranicy do21 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 11

Par. 6 ust. 1

Wnosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy opiera się na zasadzie winy. Postanowienie jest w tym zakresie nieprecyzyjne. Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za okoliczności, które nie powstały na skutek jego zawinienia (oprócz winy Zamawiającego również siła wyższa, wina innych podmiotów lub osób – niezależnych od Wykonawcy).

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy opiera się na zasadzie winy.

Pytanie nr 12

Par. 9 ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do szkód rzeczywistych, co jest standardem rynkowym? Brak ograniczenia odpowiedzialności do bezpośredniej straty i pozostawienie odpowiedzialności również za bliżej nieokreślone utracone korzyści, może spowodować konieczność przygotowania oferty zabezpieczającej również ten rodzaj odpowiedzialności, co w praktyce może być dla Zamawiającego niekorzystne. W związku z powyższy, prosimy o zmianę ust 4 w następujący sposób: „Strony wzajemnie zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wartość kary umownej, z ograniczeniem do szkód rzeczywistych”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 13

Par. 9 ust. 5

W zakresie kumulacji kar umownych, w tym w szczególności kar umownej na wypadek odstąpienia od umowy w całości i kary umownej z tytułu zwłoki wskazano, że nie jest zasadne kumulowanie kary umownej na wypadek odstąpienia od umowy 
w całości i kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu tego zobowiązania zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego (Uchwała SN z 18 lipca 2012 r., III CZP 39/12.). W związku z powyższym, w celu poszanowania zasady proporcjonalności i równowagi interesów stron umowy, prosimy o doprecyzowanie, że kary umowne wynikające z tego samego zdarzenia nie będzie podlegać kumulacji. Brak zmiany tego postanowienia może spowodować konieczność przygotowania oferty zabezpieczającej również ten rodzaj odpowiedzialności, co w praktyce może być niekorzystne dla Zamawiającego.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza że kary umowne wynikające z tego samego zdarzenia nie będą podlegać kumulacji.

Pytanie nr 14

Par. 10 ust. 1

W celu uniknięcia rozbieżności względem daty podpisania umowy, np. w sytuacji gdy inna data zawarcia umowy wskazana będzie w jej nagłówku, a z inną datą zostaną złożone podpisy Stron, wnosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie zd. 2: „Dniem zawarcia umowy jest dzień podpisania umowy przez Strony, w dacie złożenia podpisu przez ostatnią z nich lub z chwilą złożenia ostatniego z podpisów elektronicznych stosownie do wskazania znacznika czasu ujawnionego 
w szczegółach dokumentu zawartego w postaci elektronicznej”. W praktyce zdarza się, że wydłużone jest oczekiwanie na podpisanie umowy przez osoby uprawnione do reprezentacji każdej ze Stron, w wyniku czego złożenie zgodnych oświadczeń woli następuje w dacie późniejszej niż data dzienna wpisana do nagłówka umowy.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 15

Par. 10

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego było uregulowanie odstąpienia od niezrealizowanej części umowy ze skutkiem na przyszłość.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 16

Par. 10 ust. 2 pkt 2

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Mając na względzie ogólne sformułowanie podstaw do takiego rozwiązana z winy Wykonawcy, przewidziane uprawnienie wiąże się z istotnym ryzykiem po stronie wykonawcy które nie znajduje obiektywnego uzasadnienia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni. Dzięki takiemu rozwiązaniu zachowana jest ochrona słusznego interesu Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwia rzetelną kalkulację ryzyka. Proponujemy zatem dodanie do §10 ust. 2 pkt 2 zapisu: „Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytej realizacji umowy lub usunięcia przyczyn leżących po stronie Wykonawcy stanowiących podstawę do odstąpienia lub ich skutków i po bezskutecznym upływie wyznaczonego w wezwaniu dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni roboczych.”

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie bezpośredniego - wolnego od proxy tunelu VPN typu Ipsec site-to-site w trybie 24/7? Z uwagi na to, iż obsługujemy tysiące klientów na całym świecie, zastosowanie indywidualnego rozwiązania dla każdego klienta jest technicznie niemożliwe. Ponadto, systemy medyczne oferowane przez Wykonawcę wyposażone są w mechanizmy alarmowe, które dla skuteczności swojego działania wymagają przewidywanej stałej dostępności wspomnianego tunelu Ipsec. Prawidłowa komunikacja systemów medycznych z naszym serwisem nie działa przy połączeniu innym niż wyżej wymienione i jest to jedyna możliwa logistycznie i technicznie opcja dostępowa z naszej strony. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający zapewni takie łącze. Jednocześnie zgodnie z polityką Szpitala będzie wymagane zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Zamawiający na stronie postępowania zamieszcza projekt umowy.

Pytanie nr 18

W przypadku braku zgody na uruchomione zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Zamawiającego czy Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy i zapewni łącze o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download) ze stałym adresem IP, umożliwiające zestawienie tunelu VPN typu Ipsec site-to-site?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Nie dotyczy

Pytanie nr 19

Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki 
z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 4G opłacanym przez Wykonawcę?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Nie dotyczy

Pytanie nr 20

W razie potrzeby otrzymania listy danych personalnych osób ze strony Zamawiającego, które miałyby korzystać ze zdalnej diagnostyki po stronie Wykonawcy, prosimy o rozpatrzenie poniższej kwestii. Przez wzgląd na dużą i ruchomą bazę pracowników Wykonawcy, którzy uprawnieni są do zdalnego podłączenia się do danego systemu z sieci serwisowej Wykonawcy, tworzenie listy ich danych personalnych jest technicznie utrudnione oraz wymagałoby częstych aktualizacji. Wnosimy o potwierdzenie, że wystarczającym zapewnieniem kontroli w tej kwestii będzie fakt, że każda uprawniona osoba do zdalnej diagnostyki po wewnątrz firmowym 3-stopniowym procesie uwierzytelniania, wdrożonym u Wykonawcy łączyć się będzie z systemem Zamawiającego wyłącznie z sieci o konkretnie wskazanych parametrach.

Ruch sieciowy związany ze zdalną aktywnością naszych serwisantów jest dodatkowo izolowany od reszty naszej wewnętrznej przestrzeni sieciowej, a wszelkie zdalne sesje diagnostyczne odnotowywane są w logach Wykonawcy 
i pozwalają prześledzić każdą zdalną aktywność jego pracowników wraz z ich danymi identyfikującymi.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

W przypadku szpitala wojskowego czyli podmiotu kluczowego w rozumieniu KSC/NIS2 wymagany jest imienny wykaz osób mających dostęp uprzywilejowany (administratorzy, serwisanci, integratorzy itp.).

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający wymaga by inżynierowie przystępujący do wykonania przeglądów i napraw posiadali najbardziej aktualne szkolenia z zakresu serwisowania (napraw i konserwacji) sprzętu?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga aktualnych szkoleń z zakresu serwisu.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiające celem zapewnienia ciągłej i należytej opieki serwisowej będzie wymagał dostępu do min. 3 przeszkolonych inżynierów posiadających aktualne na bieżąco prowadzone szkolenia oraz przedstawienia dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje ?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga aby osoby skierowane do wykonania zamówienia posiadały aktualne prowadzone szkolenia udostępniane na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający będzie wymagał, żeby serwisanci wskazani jako osoby posiadające najbardziej aktualne przeszkolenie posługiwali się językiem polskim i dokonywali wpisów do paszportu w tym języku?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga języka polskiego.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający rozumie przez części: nowe jako części zgodne z instrukcją obsługi sprzętu będącego przedmiotem umowy, tj. części wyprodukowane przez producenta sprzętu będącego przedmiotem umowy i nie będące zamieniennikami oryginalnych podzespołów? Stosowanie oryginalnych części zamiennych producenta sprzętu do serwisowania i napraw zapewnia maksymalną jakość i bezpieczeństwo dla personelu medycznego i pacjentów. Jest to również ważny czynnik wpływający na oferowaną cenę.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga stosowania oryginalnych części zamiennych.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający będzie wymagał systemu zdalnego diagnozowania oraz możliwości naprawy urządzenia zdalnie jeśli będzie to możliwe ?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnego diagnozowania oraz napraw.

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby za każdym razem w przypadku wymiany lampy RTG, była dostarczana lampa fabrycznie nowa, oryginalna, niepozyskana z rynku wtórnego, certyfikowaną fabrycznie, pochodzącą z oficjalnej dystrybucji producenta aparatu oraz zgodna z dokumentacją fabryczną oraz instrukcją obsługi aparatu?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 27

Czy Zamawiający będzie wymagał zdalnej diagnostyki ? Systemu zdalnego diagnozowania jest zgodnego z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i spełnia międzynarodową normę standaryzującą system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013? Dodatkowo uprzejmie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający jako zdalną diagnostykę rozumie funkcjonalność umożliwiającą: widzenie zdalnego pulpitu użytkownika, dostęp do danych surowych, z możliwością pobierania zanonimizowanych obrazów do analizy artefaktów, rekonfigurację aparatu oraz baz danych? Wyjaśniamy, iż zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa w ramach zdalnej diagnostyki Wykonawca nie wykonuje w pełni zdalnie kalibracji systemu (np. lampy tomografu) czyli zdalnie nie uruchamia promieniowania rentgenowskiego, taka kalibracja jest wykonywana przez fizycznie obecnego i obsługującego aparat technika Wykonawcy. Zdalna diagnostyka przyśpiesza możliwość diagnostyki sprzętu, która jest możliwa nawet do godziny od zgłoszenia problemu dzięki czemu znacznie przyśpiesza usunięcie awarii systemu.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza możliwość zdalnej diagnostyki.

Pytanie nr 28

Czy Zamawiający jako reakcje na zgłoszenie będzie rozumiał podjęcie zdalnej diagnostyki oraz próby naprawy, pry pomocy systemu umożliwiającego: widzenie zdalnego pulpitu użytkownika, dostęp do danych surowych, z możliwością pobierania zanonimizowanych obrazów do analizy artefaktów, wykonanie zdalnej kalibracji systemu (np.: lampy tomografu), rekonfigurację aparatu oraz baz danych?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 29

Z uwagi na fakt że naprawy zdalne odbywają się bez obecności inżyniera serwisu w miejscu instalacji sprzętu, nie jest możliwe fizycznie dokonywanie wpisu w paszporcie aparatury objętej opieką serwisową. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę dostępu do oprogramowania serwisowego umożliwiającego weryfikację historii przeprowadzonych napraw i diagnostyk w czasie trwania umowy, użytych części zamiennych 
i podzespołów do przeprowadzonych napraw oraz harmonogramu planowanych przeglądów dla danego urządzenia, wraz 
z możliwością generowania raportów pdf?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga dostępu do oprogramowania serwisowego.

Pytanie nr 30

Mając na uwadze bezpieczeństwo urządzeń medycznych, stosowanie najnowszych zaleceń producenta jest kluczowe. Producent aktualizuje wytyczne serwisowe od czasu do czasu, z uwagi na dokonywane zgłoszenia serwisowe, uwzględniając najnowsze kwestie techniczne związane z danym modelem. Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca oraz Zamawiający będą zobowiązani do stosowania się do najnowszych wymagań producentów (wytwórców) i najbardziej aktualnych instrukcji w zakresie sprzętu będącego przedmiotem umowy i wykonania umowy zgodnie z nimi?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości generowania raportów zawierających: czas oraz skuteczność napraw (również zdalnych), wymienionych części zamiennych, szacunkowy czas sprawność sprzętu w ciągu roku ?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający będzie wymagał możliwości generowania raportów.

Pytanie nr 32

Czy Zamawiający będzie wymagał możliwości korzystania z dedykowanej platformy serwisowej 24h na dobę, 7 dni 
w tygodniu, pozwalającej na wykonywanie zgłoszeń, bieżące monitorowanie ich statusu oraz stanu realizacji ?

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 33

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §1 ust. 8 - dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „Wykonawca zobowiązany jest do stosowania „Zasad środowiskowych i jakości”, określonych 
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy oraz do zapewnienia, że osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy zostaną z nimi zapoznane i będą ich przestrzegać, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem (załącznik nr 4)”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 34

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §1 ust. 15 - dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o usunięcie zapisu: „Po godzinach pracy i dni wolne - soboty, niedziele i święta Zamawiającego dopuszcza się wstępne ustalenia telefoniczne, które niezwłocznie zostaną potwierdzone zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustępu”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 35

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §1 ust. 16- dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie raportu serwisowego z 1 na 3 dni robocze.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu projektu umowy. Zamawiający na stronie postępowania zamieszcza AKTUALNY z dnia 24.06.2026 r. projekt umowy.

Pytanie nr 36

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §1 ust. 18 - dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku konieczności wymiany uszkodzonego elementu (nieobjętego zaleceniami producenta danego urządzenia), Wykonawca przedstawi każdorazowo Zamawiającemu informację o tym fakcie oraz kosztorys naprawy zawierający iloczyn roboczogodzin według stawki określonej w §2 ust. 2 i faktycznej naprawy oraz koszty transportu i koszty wymiany części zamiennych. Wymiana nastąpi po akceptacji wyceny przez Zamawiającego”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający zostaje przy zapisach projektu umowy. Poprzez „wycenę kosztów wymiany” Zamawiający rozumie kwotę iloczynu roboczogodzin wg ustalonej stawki, cenę naprawy, transportu oraz wymiany części.

Pytanie nr 37

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §2 ust. 1 pkt. 2 - dla pakietów nr 1, 2

- 1. Czy Zamawiający obliguje się do kontroli czerpania z wartości określonej w §2 ust. 1 pkt. 2?

- 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przekroczenia maksymalnej wartości, o której mowa powyżej? Wówczas decyzja o naprawie będzie należeć do Zamawiającego.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1. Zamawiający obliguje się do kontroli.

2. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Pytanie nr 38

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §2 ust. 6 - dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o usunięcie zapisu: „po uprzednim odbiorze prac zgodnie z załączonym do faktury raportem serwisowym”. Faktury będą wystawiane za pośrednictwem systemu KSeF, w związku z czym Wykonawca nie ma możliwości dołączenia do nich dodatkowych załączników.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę projektu umowy, jednak Zamawiający na stronie postępowania zamieszcza zmodyfikowany AKTUALNY z dnia 24.06.2026 r. projekt umowy.

Pytanie nr 39

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §2 ust. 11 - dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku konieczności wymiany części, Wykonawca zobowiązuje się wymienić je po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztorysu naprawy zawierającego iloczyn godzin według stawki określonej w §2 ust. 2 i faktycznej naprawy oraz koszty transportu i koszty wykorzystanych części zamiennych”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 40

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §3 ust. 4 - dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o wydłużenie terminu na dostarczenie sprzętu zastępczego do 10 dni roboczych od momentu stwierdzenia takiej konieczności.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu projektu umowy. Zamawiający na stronie postępowania zamieszcza AKTUALNY z dnia 24.06.2026 r. projekt umowy.

Pytanie nr 41

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §4 ust. 1 - dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku konieczności wykonania przeglądu bez ustalenia wcześniejszego terminu, Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przegląd techniczny w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia 
w formie faksu/e-maila”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu projektu umowy. Zamawiający na stronie postępowania zamieszcza AKTUALNY z dnia 24.06.2026 r. projekt umowy.

Pytanie nr 42

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §4 ust. 3 - dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „Sporządzenie kalkulacji cenowej musi nastąpić w ciągu 5 dni roboczych od daty wykonania diagnostyki w siedzibie Zamawiającego”. Powyższa prośba wynika z faktu, że sporządzenie kosztorysu naprawy możliwe jest tylko po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki urządzenia w siedzibie Zamawiającego.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu projektu umowy. Zamawiający na stronie postępowania zamieszcza AKTUALNY z dnia 24.06.2026 r. projekt umowy.

Pytanie nr 43

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §4 ust. 4 - dla pakietów nr 1, 2

Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie zapisu: „Skorzystanie z wydłużonego terminu jest możliwe po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających brak dostępności części w Polsce oraz potwierdzenia zamówienia 
u dostawcy zagranicznego zawierający kraj wysyłki oraz przewidywany czas dostawy z zachowaniem terminu naprawy. Brak przedstawienia ww. dokumentów w ciągu 24 godzin od stwierdzenia konieczności sprowadzenia części oznacza, że obowiązuje termin podstawowy (3 lub 5 dni)” lub alternatywnie dopuszcza pisemne oświadczenie Wykonawcy w ramach potwierdzenia zamówienia części z zagranicy? Przedstawienie dowodu zakupu przez Wykonawcę jest niemożliwe z uwagi na zakup części w różnych okresach oraz umowę koncernową, co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wydłużonym terminie wykonania naprawy.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza pisemne oświadczenie Wykonawcy.

Pytanie nr 44

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §4 ust. 5 - dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o usunięcie zapisu w §4 ust. 5. W przypadku konieczności wymiany elementów wykraczających poza zakres przeglądu technicznego, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odrębny kosztorys, który po akceptacji Zamawiającego będzie zafakturowany jako usługa naprawy.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 45

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §5 ust. 4 - dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „Każda naprawa poprzedzona będzie płatną diagnostyką i przygotowaniem przez Wykonawcę kosztorysu naprawy z wykazem wszystkich usterek do usunięcia wraz z zestawieniem części niezbędnych do naprawy 
i kosztów transportu. W przypadku rezygnacji z naprawy, Zamawiający zostanie obciążony kosztami wykonania diagnostyki powiększonymi o stawkę podatku VAT w wysokości 23%”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 46

Dotyczy SWZ - Załącznik nr 9 - §5 ust. 5 - dla pakietów nr 1, 2

Prosimy o zmianę zapisu na: „W przypadku napraw z wykorzystaniem części zamiennych Wykonawca przedstawi 
do akceptacji kosztorys naprawy zawierający iloczyn godzin wynikających z zatwierdzonego protokołu oraz stawki określonej w §2 ust. 2, faktycznej naprawy, koszty transportu i koszty wykorzystanych części, które będą rozliczone na jednej fakturze jako usługa naprawy”.

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. W tym przypadku poprzez „usługę naprawy” Zamawiający rozumie kwotę iloczynu roboczogodzin wg ustalonej stawki, cenę naprawy, transportu oraz wykorzystanych części.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 5 ark.

Egz. 1 - a/a kancelaria

Egz. 2 - adresat (platforma e-propublico.pl), SZPubl. T2612 B5

Wyk. Katarzyna Szułczyńska - tel. 261 417 448, e-mail: szulczynska5702@10wsk.mil.pl

Data:24.06.2026 r.