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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-4
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa odczynników do wykonywania badań dla Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej -szybkie testy kasetkowe” – znak sprawy ZP/41/2026.
Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	1. Czy w Pakiecie 1 poz. 1, Zamawiający dopuści test immunochromatograficzny o wykrywalności GDH 1 ng/mL, TOX A 2 ng/mL, TOX B 7 ng/mL wraz z kontrolą w postaci wymazówki dołączoną oddzielnie do każdego opakowania zbiorczego (op. x 10 szt.)?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy w Pakiecie 1 poz 4 Zamawiający dopuści test o parametrach: CZUŁOŚĆ: Rotawirus - 97,3%; Adenowirus - 95,2%; SWOISTOŚĆ: Rotawirus - 97,1%; Adenowirus - 97,7%; wobec aglutynacji lateksowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3.	Czy w Pakiecie 1 poz 5 Zamawiający dopuści test o parametrach CZUŁOŚĆ 95,7%;  SWOISTOŚĆ 91,70%, wobec RT-PCR?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
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