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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANA -1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch dygestoriów do ogólnych prac laboratoryjnych dla  ACMIN AGH -KC-DE-zp.25.348.2026”.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie 1: 
1.Czy Zamawiający dopuszcza szerokość całkowitą dygestorium wynoszącą 1880 mm  zamiast 1800 mm ± 5mm.
Odpowiedź 1:
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie dygestorium o szerokości całkowitej wynoszącej 1880 mm i w związku z tym dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:
a.                  a.  W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 1, zapis:

dwóch dygestoriów laboratoryjnych o jednakowej szerokości nominalnej (180 cm +/-50mm), przeznaczonych do ustawienia w układzie plecami do siebie;
zostaje zmieniony na:
dwóch dygestoriów laboratoryjnych o jednakowej szerokości nominalnej (180-190 cm), przeznaczonych do ustawienia w układzie plecami do siebie; 
b. W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 2 zapis:
o jednakowej szerokości nominalnej (180 cm +/-50mm), 
zostaje zmieniony na:
o jednakowej szerokości nominalnej (180-190 cm),
c. W opisie przedmiotu zamówienia, poz. 2.2 zapis:
szerokość:  1800 mm, z dopuszczalnym odchyleniem ± 50 mm, 
zostaje zmieniony na:
szerokość:  1800 - 1900 mm, 
Pytanie 2:
2.Czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie równoważne zastosowanie szkła hartowanego ESG  gr 4 mm zamiast wymaganej szyby laminowanej VSG o grubości 6 mm. Zastosowane szkło ESG 4 mm spełnia wymagania bezpieczeństwa przewidziane dla dygestoriów zgodnych z normą PN-EN 14175. Szyba jest zamocowana w stabilnej ramie na całym obwodzie, co zapewnia pełne zabezpieczenie jej krawędzi oraz ogranicza ryzyko uszkodzeń mechanicznych wynikających z eksploatacji. Szkło hartowane charakteryzuje się zwiększoną odpornością mechaniczną, wyższą odpornością na naprężenia termiczne oraz większą odpornością na uderzenia w porównaniu ze szkłem niehartowanym. Parametry te są szczególnie istotne w przypadku pracy laboratoryjnej, gdzie występuje ryzyko oddziaływania podwyższonej temperatury oraz przypadkowych uderzeń. W związku z powyższym zastosowanie szkła ESG 4 mm zapewnia wymagany poziom bezpieczeństwa użytkowania oraz trwałość rozwiązania, a jego funkcjonalność w konstrukcji dygestorium jest równoważna do wymaganej szyby VSG 6 mm.
Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuści zastosowanie w oferowanym dygestorium szkła hartowanego ESG o grubości 4 mm jako rozwiązania równoważnego, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zapewnia ono parametry użytkowe, wytrzymałościowe oraz bezpieczeństwo użytkowania na poziomie nie gorszym niż wymagane w SWZ.
Na potwierdzenie równoważności Wykonawca powinien przedstawić dokumenty (w szczególności certyfikat zgodności z normą EN 14175 cz. 2 i 3 lub normą równoważną oraz raport z badań lub dokumentację producenta) potwierdzające, że oferowane dygestorium z szybą ESG 4 mm zostało przebadane i spełnia wymagania normy EN 14175 cz. 2 i 3. Norma EN 14175 nie wskazuje obowiązku stosowania konkretnego rodzaju szkła.

Pytanie 3:
3.Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zastosowaniu paneli mediów z zachowaniem symetrycznego rozmieszczenia po obu stronach komory roboczej, przy czym umieszczenie wylewki pozostaną niezmienne czyli zlokalizowane wewnątrz komory roboczej, po lewej i prawej stronie dygestorium, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Jednak  prosimy o dopuszczenie umieszczenia zaworów sterujących dla dedykowanych wylewek oraz gniazd elektrycznych 230 V IP44 na panelach zlokalizowanych pod blatem dygestorium. Proponowane rozwiązanie nie wpływa na funkcjonalność użytkową urządzenia. Po obu stronach dygestorium zostanie zachowany identyczny zestaw punktów poboru oraz armatury, a rozmieszczenie wylewek pozostanie symetryczne. Lokalizacja elementów sterujących pod blatem zapewnia łatwy dostęp dla operatora oraz umożliwia niezależne korzystanie ze wszystkich punktów poboru bez wzajemnego ograniczania ich funkcjonalności.
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie
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